规格书

SPECIFICATIONS

人体成分分析仪测量模块

BCM-MF770

BCM-MF570

BCM-MF270

V2.0

更新日期：2025/11/24

目录

规格书	1

SPECIFICATIONS	1

1．模块概述	3

2．接口说明	4

2.1 通讯接口	5

2.2 称重压力传感器接口	5

2.3 阻抗测量接口	6

2.4 电源接口	7

2.5 出货固件版本	7

3．性能及技术参数	7

3.1工作环境要求	7

3.2 测量原理	7

3.3测量输入参数	7

3.4测量输出指标	8

3.5 可靠性特性	8

3.6 ESD特性	8

4．模块应用	8

4.1 使用说明	8

4.2 故障诊断	8

5．通讯协议	8

6. 外形尺寸	9

7.模块使用参考	10

8.技术支持	10

1．模块概述

BCM模块是专门为“人体成分分析仪”定制的核心测量模块，此模块可实现人体成分分析仪的最核心功能：体重测量、人体阻抗测量、人体成分分析及身体状况评估。模块还带身高测量接口，外接TTL串口接口的超声波测距模块即可实现身高测量。

通过本模块，加上显示模块及相关外壳结构，可制成各种专业的人体成分分析设备，成为健康监测的首选。

模块内程序可以通过串口接口升级，采用标准的Ymodem传输协议，使内部的算法保持最新，方便产品更新。

模块对比：

|  | 版本 | 串口 | 接口端子 | 测量频率（KHz） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八电极六频模块 | BCM-MF770-V11 | TTL 115200 | 体脂接口：VH-3AW,3.96mm 通讯/身高接口：XHB-4A 带扣 称重接口：XHB-5A带扣 | 1，5，50，250，500，1000 |  |
| 八电极四频模块 | BCM-MF570-V17 | RS232, 19200 | 体脂接口：2EDGK5.08-12P 开口卧式 通讯/身高接口：XH-4A 称重接口：XH-5A | 5，50，250，500 |  |
|  | BCM-MF570-V17-2 | TTL5V, 9600 | 体脂接口：2EDGK5.08-12P 开口立式 通讯/身高接口：XHB-4A 带扣 称重接口：XHB-5A带扣 | 5，50，250，500 |  |
|  | BCM-MF570-V17-2-232 | RS232, 9600 | 体脂接口：2EDGK5.08-12P 开口立式 通讯/身高接口：XHB-4A 带扣 称重接口：XHB-5A带扣 | 5，50，250，500 |  |
| 八电极两频模块 | BCM-MF270-V14 | TTL 115200 | 体脂接口：VH-3AW,3.96mm 通讯/身高接口：XHB-4A 带扣 称重接口：XHB-5A带扣 | 20，100 |  |
|  | BCM-MF250-V14 | TTL 9600 | 体脂接口：VH-3AW,3.96mm 通讯/身高接口：XHB-4A 带扣 称重接口：XHB-5A带扣 | 5，50 |  |
| 四电极单频模块 | BCM-4P | TTL 115200 | 体脂接口：XHB-3A 带扣 通讯/身高接口：XHB-4A 带扣 称重接口：XHB-5A带扣 | 50 |  |

2．接口说明

人体阻抗测量接口

通过螺丝连接到机壳

称重传感器接口

通讯和电源接口 ，TX接串口RXD

- P1：通讯接口XHB-4A  直立带扣

| 脚位 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RX | 接上位机串口接收脚TXD |
| 2 | TX | 接上位机串口发送脚TXD |
| 3 | GND | 电源输入地 |
| 4 | 5V | 电源输入5V |

- P3：称重接口XHB-5A直立带扣

| 脚位 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | E+ | 接传感器激励电源正极 |
| 2 | S- | 接传感器信号负极 |
| 3 | S+ | 接传感器信号正极 |
| 4 | E- | 接传感器激励电源负极 |
| 5 | PE | 接传感器屏蔽层（也可空着不接） |

- J9~J12：体成分接口2EDGK5.08-12P

| 脚位 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 左手电流 | 接左手手掌 |
| 2 | 左手电压 | 接左手拇指 |
| 3 | 左手电压屏蔽 | 接电压线的屏蔽层或者空着不接 |
| 4 | 右手电流 | 接右手手掌 |
| 5 | 右手电压 | 接右手拇指 |
| 6 | 右手电压屏蔽 | 接电压线的屏蔽层或者空着不接 |
| 7 | 左脚电流 | 接左脚脚掌 |
| 8 | 左脚电压 | 接左脚脚跟 |
| 9 | 左脚电压屏蔽 | 接电压线的屏蔽层或者空着不接 |
| 10 | 右脚电流 | 接右脚脚掌 |
| 11 | 右脚电压 | 接右脚脚跟 |
| 12 | 右脚电压屏蔽 | 接电压线的屏蔽层或者空着不接 |

超声波身高传感器接口

称重传感器接口

人体阻抗测量接口

通讯和电源接口 ，TX接串口RXD

1、J8：通讯接口XHB-4A  直立带扣

| 脚位 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RX | 接上位机串口接收脚TXD |
| 2 | TX | 接上位机串口发送脚TXD |
| 3 | GND | 电源输入地 |
| 4 | 5V | 电源输入5V |

2、J1：称重接口XHB-5A直立带扣

| 脚位 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | E+ | 接传感器激励电源正极 |
| 2 | S- | 接传感器信号负极 |
| 3 | S+ | 接传感器信号正极 |
| 4 | E- | 接传感器激励电源负极 |
| 5 | PE | 接传感器屏蔽层（也可空着不接） |

3、J3~J6：体成分接口VH-3AW

| 脚位 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 左手电流 | 接左手手掌 |
| 2 | 左手电压 | 接左手拇指 |
| 3 | 左手电压屏蔽 | 接电压线的屏蔽层或者空着不接 |
| 1 | 右手电流 | 接右手手掌 |
| 2 | 右手电压 | 接右手拇指 |
| 3 | 右手电压屏蔽 | 接电压线的屏蔽层或者空着不接 |
| 1 | 左脚电流 | 接左脚脚掌 |
| 2 | 左脚电压 | 接左脚脚跟 |
| 3 | 左脚电压屏蔽 | 接电压线的屏蔽层或者空着不接 |
| 1 | 右脚电流 | 接右脚脚掌 |
| 2 | 右脚电压 | 接右脚脚跟 |
| 3 | 右脚电压屏蔽 | 接电压线的屏蔽层或者空着不接 |

2.1 通讯接口

本模块为串口通讯,所有测量命令的输入和测量结果的输出都通过此串口进行，默认115200波特率，TX接串口的RXD引脚,RX接串口的TXD引脚。

2.2 称重压力传感器接口

驱动电压：3.3V

最大驱动电流：20mA

AD分辨率：24 bit

推荐应用参数：

量程范围 ： 150、200、250、300 Kg

应用范围：广泛用于电子计价秤、计重秤等。

推荐台面尺寸：400×400mm
技术指标明细:

| 准确度等级 : C2 / C3 |  | 灵敏度温度影响(%F.S/10℃): ±0.02 / ±0.014 |
| --- | --- | --- |
| 综合误差(%F.S) : ±0.02 / ±0.017 |  | 零点温度影响(%F.S/10℃) : ±0.03/±0.017 |
| 灵敏度(mv/v) : 2.0±0.2 |  | 温度补偿范围(℃ ) : -10～+40 |
| 蠕变(%F.S/30min) : ±0.03 / ±0.017 |  | 使用温度影响(℃ ) : -20～+60 |
| 零点输出(%F.S) : ±1.5 |  | 激励电压（V） : 9～12（DC） |
| 输入阻抗(Ω) : 405±10 |  | 安全过载范围 (%F.S) : 120 |
| 输出阻抗(Ω) : 350±3 |  | 极限过载范围 (%F.S) : 150 |
| 绝缘电阻(MΩ) : ≥5000(100VDC) |  | 防护等级 : IP65 |

2.3 阻抗测量接口

8电极5段式多频测量，输出各段阻抗值。

阻抗分辨率：0.1欧姆。

阻抗测量误差：

BCM-MF570-V17阻抗校准后，用老化工装测试：四肢<=+-1%；15-35Ω（不含15）的躯干阻值<=±5%；10-15Ω的躯干阻值<=±10%

BCM-MF250阻抗校准后，用老化工装测试：四肢<=+-2%；躯干阻值<=±10%

2.4 电源接口

输入电压：DC5V +-10%，

输入电流：1A

2.5 出货固件版本

3．性能及技术参数

3.1工作环境要求

一般家庭及办公环境，避免周围存在强电磁干扰源，比如含功率较大的电动机设备。

3.2 测量原理

多频生物电阻抗法（BIA）。

3.3测量输入参数

    - 性别：男/女

    - 年龄：8~80岁

    - 身高：80~230cm

4)  体重：20~200Kg

3.4测量输出指标

- 8电极分段式测量，多频测量，可输出（左手、右手、躯干、左脚、右脚）各节段的各个测量频率的阻抗值。

- 体重测量范围：5~200Kg，误差±0.1Kg。

3.5 可靠性特性

3.6 ESD特性

| 通讯接口（串口） | 空气放电±4 KV |  |
| --- | --- | --- |
|  | 接触放电±2 KV |  |
| 阻抗测量接口 | 空气放电±8 KV |  |
|  | 接触放电±4 KV |  |

4．模块应用

4.1 使用说明

本模块提供3线串口接口，外部电路只需要提供5V电源和串口即可完成所有控制及结果的读取。

| 客户使用的一般流程 General process used by customers |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 功能 Function | 发送示例 Send Example | 返回示例 Return to example | 说明 Remark |
|  | 通讯应答测试 Communication response test | A5 5A 03 03 3C 42 | A5 5A 02 3C 3E | 开机时使用，可判断与模块是否通讯正常 |
| 1 | 读取实时体重值 Read real-time weight value | A5 5A 03 03 45 4B | A5 5A 08 66 00 72 00 00 00 00 E0 | 软件可判断是否有人在仪器上面，可作为整个流程的启动条件 The software can determine whether there is someone on the instrument, which can be used as the starting condition for the entire process |
| 2 | 称重量 Weighing | A5 5A 03 03 36 3C | A5 5A 08 0C 00 71 00 00 00 00 85 A5 5A 08 0C 00 71 00 00 00 00 85 A5 5A 03 64 00 67 | 可选操作，当需要测量体重时使用 Optional operation, used when weight measurement is required |
| 3 | 测身高 Height measurement | A5 5A 03 03 35 3B |  | 可选操作，当需要测量身高时使用 Optional operation, used when height measurement is required |
| 4 | 电极接触状态检查 Electrode contact status check | A5 5A 03 03 41 47 | A5 5A 03 41 00 44 | 可选操作，可判断测量者是否准备好 Optional operation to determine whether the measurer is ready |
| 5 | 测人体成分 Measuring body composition | A5 5A 09 08 37 4d 1e 06 90 02 8a D5 |  | 必须操作 Required operation |
| 6 | 读取指定的测量指标结果 Read the specified measurement indicator results | A5 5A 04 03 38 01 40 |  | 当测量结果返回时，发现有漏收到数据时，可发送指令单独读取回来。示例是读取体水分率值 When the measurement results are returned, if you find that some data is missed, you can send a command to read it back separately. For example, read the body water ratio value |
| 7 | 读取分段阻抗表 Reading the segmented impedance meter | A5 5A 06 03 3A 4D 1E 52 00 |  | 需要显示原始阻抗值时，发送指令读取 When the original impedance value needs to be displayed, send a command to read |
| 8 | 显示测量结果 Display measurement results | 无 |  | UI |
| 厂家出厂前一般执行流程 Manufacturers generally follow the process before leaving the factory |  |  |  |  |
| No. | 功能 | 发送示例 | 返回示例 | 说明 |
|  | 修改通讯波特率 Modify the communication baud rate | A5 5A 05 03 30 25 80 DD |  | 可选操作，示例时修改为9600，断电重启才生效 |
|  | 去皮重 Tare weight | A5 5A 03 03 34 3A |  | 必须执行 |
|  | 标定重量 Weight calibration | A5 5A 05 03 3B 02 65 AA |  | 必须执行，砝码重量为61.3Kg，则发送重量为613，十六进制值为0x0265 |
|  | 标定身高 Calibrated height | A5 5A 05 03 33 00 00 3B |  | 有测量身高功能时必须执行，没人站在下面时标定0mm值 |
|  | 外部电阻工装校准 External resistor fixture calibration | A5 5A 0E 03 47 01 15 E0 15 E0 01 5E 0D AC 0D AC 14//一档 |  | 可选操作，此操作可使每台仪器测量一致 |
| 模块固件远程升级 Remote upgrade of module firmware |  |  |  |  |
| No. | 功能 | 发送示例 | 返回示例 | 说明 |
| 1 | 读取软硬件版本号 | A5 5A 03 03 31 37 |  | 判断固件是否合适此硬件 |
| 2 | 发送升级指令 | update\r\n |  | 启动模块升级指令 |
| 3 | 使用Y-modem协议发送固件文件 |  |  |  |

4.2 故障诊断

5．通讯协议

命令总体格式，所有数据按照此规则封装

发送的命令格式：

| 字段 | 帧头 | 数据长度 | 设备标识 | 功能代码 | 数据段 | 累加校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 |
| 说明 | 固定值0xA5,0x5A | 绿色底色所有数据的字节数 | 区分测体成分的模式 | 详细请查看功能代码 | 所发送的数据 | 前面所有数据累加和再加1 |
| 例子（去皮重） | 0xA5,0x5A | 0x03 | 0x03 | 0x34 | 无 | 0x3A |

返回数据格式：

| 字段 | 帧头 | 数据长度 | 数据标识 | 数据段 | 累加校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2 | 1 | 1 | N | 1 |
| 说明 | 固定值0xA5,0x5A | 绿色底色所有数据的字节数 | 详细请查看数据标识 | 所发送的数据 | 前面所有数据累加和再加1 |
| 例子（去皮重） | 0xA5,0x5A | 0x03 | 0x64 | 0x01 | 0x68 |

指令示例：

A5 5A 0E 03 47 03 00 C8 00 C8 00 0F 00 A0 00 A0 3A //标定电阻

A5 5A 04 03 3f 52 98  //测电阻

A5 5A 05 03 30 25 80 DD   //修改波特率为9600

A5 5A 05 03 30 2d 00 65  //修改波特率为115200

A5 5A 05 03 30 4B 00 83//修改波特率为19200

A5 5A 03 03 3D 43 //复位

A5 5A 03 03 3C 42  //通讯应答测试

A5 5A 03 03 31 37 // 读取版本号

A5 5A 03 03 34 3A //去皮重

A5 5A 03 03 36 3C //称重量

A5 5A 03 03 45 4B //读取实时体重值一次

6. 外形尺寸

模块尺寸大小:184.15 x 106.68 mm （螺丝孔距 167.64 x 96.52mm）

7.模块使用参考

8.技术支持

李工：18344460909     QQ：156659906